### Описание

Дейтериевые лампы являются источником ультрафиолетового излучения, они заполнены дейтериевым с контролем давления газа. Лампы обеспечивают УФ излучения в диапазоне от 180нм до 370нм. Лампы используются для следующих приложений:

- спектрофотометрия

- детекторы ВЭЖХ

- капиллярный электрофорез

- медицинское оборудование

- измерения плотности и калорий

- аппараты контроля загрязнений

#### Время жизни и гарантия

В конечном итоге, полезное время жизни определяется конечным пользователем и его конкретной аналитической задачей. Конец срока службы часто определяется как падение интенсивности излучения до 50% от его первоначального значения в диапазоне от 200 до 350 нм.

В специальный приложениях, требующих высокой чувствительности, таких как ВЭЖХ, конечный срок службы иногда определяется нестабильностью дуги, вызывающей скачки в базовой линии. Это также зависит от стабильности напряжения нагревателя во время работы прибора.

Гарантия наших ламп включает следующие условия – либо работа в пределах указанных характеристик во всем спектральном диапазоне 200-370 нм в течение 6 месяцев с даты отправки, либо количество часов, показанных ниже, в зависимости от того, какой гарантийный случай наступит раньше.

#### Материал окна лампа и время жизни

| Материал | Таймер | Гарантия (ч) | Типичное время жизни (ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кварц | нет | 500 | 1000 |
| Спектросил (низкий шум) | нет | 500 | 1250 |
| Спектросил (стандартный шум) | нет | 500 | 2000 |
| Спектросил (стандартный шум) | есть | 1500 | 2000 |
| УФ стекло | нет | 500 | 1500 |
| УФ стекло | есть | 1000 | 1500 |
| Фторид магния | нет | 250 | 500 |

Предварительная юстировка

В основном, дейтериевые лампа монтируются в держателе или кронштейне. Использование лазерных выступов и фокусировка лампы на штыревом фотодиоде обеспечивает оптимальное ее положение. Кроме того, все лампы тестируются на соответствующем инструменте, чтобы гарантировать правильную юстировку.

#### Таймеры

#### Таймеры устанавливаются как стандартная опция на некоторых лампах. Тем не менее, все больше используются модели приборов, контролирующие время работы лампы программным обеспечением. Ртутные таймеры могут быть установлены в соответствии со специальным заказом.

#### Чистота ламп

Отпечатки пальцев и другие загрязнения на лампе могут ухудшать мощность излучения. Поэтому, при завершении монтажа, лампу можно обработать мягкой салфеткой, смоченной спиртом или ацетоном. Лампа должна быть сухой перед включением.

Информация для заказа