ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЙЧ ТИ ЭЛЬ»

(ООО «Эйч Ти Эль»)

ОКПД 28.25.14.110                                  EAC

Рециркулятор бактерицидный закрытого типа

«Advansys-30»

Технический паспорт

(Руководство по эксплуатации)

28.25.14−001−89695785−2020 ПС

- Общие сведения

  - Рециркулятор бактерицидный закрытого типа «Advansys-30» (далее по тексту - рециркулятор) изготовлен ООО «Эйч Ти Эль» по ТУ 28.25.14-001-89695785-2020.

  - Назначение.

    - Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещении.

Рециркулятор применяется в жилых, офисных, складских и торгово-развлекательных помещениях, образовательных, выставочных и медицинских учреждениях.

    - Любое другое применение рециркулятора должно быть согласовано с изготовителем. Применение рециркулятора не по назначению может привести к его поломке или возникновению вероятности причинения вреда здоровью человека (пользователя). Гарантия в этом случае теряет силу!

  - В связи с тем, что постоянно ведутся работы по совершенствованию рециркулятора, в его конструкцию и комплектацию могут вноситься изменения, улучшающие его эксплуатационно-технические характеристики, не отражённые в настоящем паспорте.

- Эксплуатационно-технические характеристики

  - Основные характеристики рециркулятора, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные характеристики рециркулятора

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Advansys-30 | Advansys-30 с подставкой |
| Производительность, м3/час | 100 |  |
| Производительность, м3/час по потоку | 224 |  |
| Общая мощность, Вт | 80 |  |
| Напряжение питание, В | 220±10% |  |
| Частота сети, Гц | 50 |  |
| Снижение общего микробного числа на выходе рециркулятора, %, не менее | 95 |  |
| Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 | IP40 |  |
| Длина волны, нм | 253,7 |  |
| Источник УФ излучения | 2 x Лампы бактерицидные TUV TL-D 30Вт T8 G13 PHILIPS |  |
| Бактерицидный поток лампы, Ф.бк.Вт, не менее | 12 |  |
| Исполнение | настенная/ напольная |  |
| Время готовности, с, не более | 1 |  |
| Габариты (H×L×B), мм | 1060×250×125 | 1350×360×310 |
| Вес, кг | 6,5 | 7,0 |
| Уровень шума, дБа, не более | 45 |  |

  - Показатели надежности.

    - Средний срок службы УФ-лампы при правильной ее эксплуатации и уходе за ней, не менее - 9000 ч.

    - Количество включений/выключений в течение срока службы, не более - 1000.

  - Условия эксплуатации рециркулятора приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Условия эксплуатации рециркулятора

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Допустимая температура окружающей среды, ºС | +5…+35 |
| Относительная влажность воздуха при 25 ºС, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление, кПа | 84…107 |
| Тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов по ГОСТ 15150-69 | II |

- Комплектация

  - Комплект поставки рециркулятора указан в таблице 3.

Таблица 3 - Комплект поставки рециркулятора

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рециркулятор бактерицидный закрытого типа «Advansys-30» | 1 |
|  | Технический паспорт | 1 экз. |
|  | Подвесы | 2 шт. |
|  | Кабель питания | 1 шт. |

  - В комплект поставки рециркулятора могут входить дополнительные комплектующие и документация в соответствии с договором на поставку.

- Описание рециркулятора

  - Бактерицидные установки предназначены для обеззараживания помещений ультрафиолетовым (УФ) облучением. УФ облучение приводит к повреждению ДНК ядра клетки микроорганизмов, следствием чего является прекращение их размножения и гибель. Рециркулятор эффективен против всех видов патогенных микроорганизмов: бактерий, включая споровые формы, вирусов, грибов (плесневых, дрожжевых и др.).

Назначение УФ оборудования: снижение уровня микробной обсемененности воздуха в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций: в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных и других помещениях с большим скоплением людей.

  - Рециркулятор предназначен для эксплуатации в любых организациях социальной сферы, в помещениях пищевых и фармацевтических производств, складах готовой продукции, фруктовых, овощных складах и др.

Обеззараживающий эффект рециркулятора обеспечивается бактерицидным действием УФ излучения. УФ-лучи, испускаемые ртутно-кварцевой лампой, имеют длину волны 254 нанометра (253,7 нм), вызывают разрушение или дезактивацию ДНК и РНК микроорганизмов, которые являются главной составляющей всех организмов, препятствуя их жизнедеятельности и размножению на генетическом уровне. Это касается не только вегетативных форм бактерий, но и спорообразующих.

Инактивация микроорганизмов происходит за счет сообщения им летальной дозы УФ облучения.

Доза облучения D или количество энергии, сообщаемое микроорганизмам, является главной характеристикой установки УФ обеззараживания. Она равна произведению средней интенсивности УФ облучения I на среднее время нахождения под облучением t: D =I·t; где, D - доза УФ облучения, I - средняя интенсивность УФ облучения, t - среднее время нахождения под облучением.

Экспериментально установленные значения летальных доз УФ облучения для микроорганизмов различных видов приведены в руководстве Р 3.5.1904-04.

Значения поверхностной Ds и объёмной Dv доз для некоторых микроорганизмов при двух уровнях бактерицидной эффективности представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Вид микроорганизма | Ds, Дж/м2 при Jбк |  | Dv, Дж/м3 при Jбк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 99,9% | 90% | 99,9% |
| Bacillus Anthracis | 45 | 87 | 118 | 507 |
| Bacillus Subtilis | 305 | 580 | 802 | 3380 |
| Corynebacterium Dephtheriae | 34 | 65 | 89 | 379 |
| Escherichia Coli | 30 | 66 | 79 | 385 |
| Legionella pneumophila | 20 | 38 | 53 | 221 |
| Mycobacterium Tuberculosis | 54 | 100 | 142 | 583 |
| Pseudomonas Aeruginosa (environmental strain) | 55 | 105 | 145 | 612 |
| Pseudomonas Fluorescens | 35 | 66 | 92 | 385 |
| Salmonella Enteritidis | 40 | 76 | 105 | 443 |
| Salmonella Paratyphoid (enteric fever) | 23 | 61 | 60 | 356 |
| Staphylococcus aureus | 49 | 66 | 130 | 385 |
| Influenza virus | 36 | 66 | 95 | 385 |
| Hepatitis virus | 26 | 80 | 68 | 466 |
| Poliovirus (Poliomyelitis) | 110 | 210 | 289 | 1224 |
| Rotavirus | 130 | 240 | 342 | 1400 |
| Aspergillus Niger (black) | 1800 | 3300 | 4734 | 19240 |
| Mucor Ramosissimus (white gray) | 194 | 352 | 510 | 2058 |
| Penicillum Digitatum (olive) | 480 | 880 | 1262 | 5130 |
| Paramecium | 700 | 2000 | 1640 | 11660 |
| Baker`s yeast | 48 | 88 | 126 | 513 |
| Brever`s yeast | 36 | 66 | 95 | 385 |
| Common Yeast cake | 73 | 132 | 192 | 770 |
| Saccaharomyces var. ellipsoides | 73 | 132 | 192 | 770 |
| Saccaharomyces sp. | 97 | 176 | 255 | 1026 |

  - Рециркулятор оснащен безозоновыми УФ лампами, предназначены для обеззараживания воздуха помещения и могут работать в присутствии людей в помещении длительное время.

В конструкции корпуса имеются светозащитные решетки, которые полностью исключают выход УФ излучения наружу. Рециркулятор в закрытом режиме может работать неограниченное время в присутствии людей.

Разборная конструкция корпуса позволяет быстро производить обслуживание и замену УФ-ламп.

Корпуса изготавливаются с универсальным креплением на стену - вертикальным и горизонтальным.

Рециркулятор имеет счетчик выработки моточасов, позволяющий осуществлять автоматический учет времени наработки бактерицидных ламп.

Система контроля работы УФ оборудования обеспечивает отображение визуально воспринимаемой информации:

- о включении рециркулятора;

- о времени наработки бактерицидных ламп;

- о выходе из строя ламп, электрического блока.

  - Принцип действия рециркулятора

    - Рециркулятор является комбинированным облучателем закрытого типа, в котором бактерицидный поток от безозоновых УФ ламп распределяется в пространстве реактора из нержавеющей стали, при этом обеззараживание воздуха происходит в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через зону реактора с источниками УФ излучения.

    - Рециркулятор, оснащен безозоновыми УФ лампами, может работать в закрытом режиме в присутствии людей.

    - Корпус рециркулятора надежно защищает персонал от УФ облучения.

    - Контроль работы УФ ламп осуществляется с помощью светового индикатора на лицевой стороне реакторной камеры.

    - Фиксация отработанного лампами времени осуществляется с помощью цифрового четырехразрядного счетчика, позволяющего фиксировать суммарную наработку с момента подключения новых ламп.

    - Рециркулятор имеет универсальное крепление к стене с ориентацией в вертикальном и горизонтальном положении.

  - Устройство рециркулятора

    - Рециркулятор состоит из: бактерицидных ламп, размещенных в корпусе из нержавеющей стали. При помощи вентилятора воздух в помещении через светозащитные жалюзи с фильтрующим материалом поступает внутрь корпуса, где обеззараживается при перемещении вдоль бактерицидной лампы.

    - Свечение индикатора свидетельствует об исправности бактерицидной лампы. ЭПРА для питания бактерицидной лампы расположены внутри корпуса. Длина сетевого шнура составляет 1,5 м.

- Подготовка рециркулятора к работе

  - Извлеките рециркулятор из транспортной тары. После транспортирования рециркулятора в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть выдержите его при комнатной температуре в течение 2-3 ч.

  - Укрепите рециркулятор вертикально на стене при помощи крепежных отверстий так, чтобы его нижняя часть находилась от пола на расстоянии не менее 0,7-1 м.

  - Рециркулятор должен размещаться в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно.

  - Включите подводящий кабель в розетку напряжением 220 В. Включите переключатель «Сеть». Проведите контроль работы ламп по индикаторам.

  - До начала обработки воздуха помещения с помощью рециркулятора в данном помещении проводят обработку поверхностей в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10.

  - Время наработки бактерицидных ламп учитывается в «Журнале регистрации времени, отработанного бактерицидными лампами».

- Указания по технике безопасности

  - При производстве УФ ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. В связи с этим, образуется незначительное озонообразование (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 30-50 ч работы УФ лампы.

  - В случае нарушения целостности колб бактерицидных ламп должна быть проведена тщательная демеркуризация помещения, в соответствии с «Методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке ее эффективности» (№4545-87 от 31.12.87 г).

  - Бактерицидные лампы, отработавшие срок службы или вышедшие из строя, хранят запакованными в отдельном помещении. Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с установленными требованиями «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (№120 от 12.05.88 г.).

- Указания мер безопасности

  - Кроме указаний настоящего паспорта нужно выполнять общие правила техники безопасности и предотвращения несчастных случаев.

|  | Запрещено игнорировать меры безопасности при работе, приведённые в настоящем разделе. |
| --- | --- |

  - Безопасность рециркулятора обеспечивается его изготовлением в соответствии с требованиями ТУ 28.25.14-001-89695785-2020, с учетом требований ТР ТС 020/2011 Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» «О безопасности низковольтного оборудования».

  - Рециркулятор не предназначен для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

|  | Запрещается использовать рециркулятор, не ознакомившись с настоящим паспортом. |
| --- | --- |

|  | Запрещается осуществлять без разрешения изготовителя изменения конструкции рециркулятора, а также запрещается монтаж на рециркуляторе различных устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем. |
| --- | --- |

Запрещается:

- осуществлять эксплуатацию и работы по техническому обслуживанию рециркулятора, будучи усталым или нездоровым, а также в условиях заторможенности реакции, вызванной употреблением медикаментозных препаратов. Категорически запрещается работа в алкогольном или наркотическом опьянении;

- использовать рециркулятор не по назначению.

  - Осмотр, техническое обслуживание и ремонт рециркулятора вести только при отключенном электропитании.

  - Требования по безопасной эксплуатации и по защите пользователей от опасных и вредных факторов учтены в конструкции рециркулятора.

  - Ремонт рециркулятора должен производиться предприятием-изготовителем или уполномоченной им организацией.

|  | Самостоятельное устранение неисправностей и исполнение ремонтных и регулировочных работ не допускается. |
| --- | --- |

  - Запрещается монтаж рециркулятора в случае его несоответствия настоящему паспорту и технических условий.

  - Погрузка и разгрузка рециркулятора должна производиться согласно ГОСТ 12.3.009-76, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание с транспортных средств не разрешается.

- Порядок работы

  - Включите вилку шнура электропитания рециркулятора в трехполюсную розетку сети с заземляющим контактом. Нажмите на выключатель рециркулятора - работает вентилятор и загорается световая индикация на корпусе, свидетельствующая об исправности бактерицидной лампы.

  - Работа рециркулятора с безозоновой УФ лампой не оказывает вредного воздействия на людей, находящихся в помещении. Для повышения эффективности УФ обеззараживания воздуха время работы рециркулятора должно быть длительным.

  - Для отключения рециркулятора выключите сетевой выключатель и выньте вилку сетевого шнура рециркулятора из розетки сети.

  - В журнале регистрации и контроля рециркулятора следует фиксировать часы его работы. Следует также периодически записывать визуальные наблюдения за чистотой поверхности бактерицидной лампы, чтобы определить оптимальную периодичность профилактики рециркулятора.

  - Работа прибора в режиме рециркулятора:

- Установите рециркулятор в случае установки при помощи подставки (в комплект не вхолит) на открытом пространстве не менее 1 м²;

- Прикрутите подвесы, идущие в комплекте с рециркулятором в отверстия для их фиксации.

- Присоедините кабель в разъем питания;

- Включите кнопку питания рециркулятора.

- Техническое обслуживание

  - Для обеспечения эффективной и надежной работы рециркулятора необходимо правильно и своевременно осуществлять техническое обслуживание.

  - Содержите рециркулятор в чистоте, т.к. даже тонкий слой пыли на лампе и внутренней поверхности рециркулятора может заметно снизить эффективность обеззараживания. Периодически, один раз в 2-3 месяца, в зависимости от запыленности помещения, следует проводить техническое обслуживание рециркулятора, для чего:

- отключите рециркулятор от розетки сети, снимите его со стены и положите на горизонтальную поверхность;

- открутите 9 винтов на задней крышке;

- произведите обслуживание: удалите загрязнения с поверхности корпуса рециркулятора и УФ лампы тампоном, смоченным чистым спиртом.

Сборку рециркулятора произведите в обратном порядке.

  - Ежемесячно проверяйте исправность сетевого выключателя, сетевого шнура рециркулятора. Ремонт рециркулятора выполняется специалистами с обязательным соблюдением мер безопасности.

|  | Не прикасайтесь к поверхности УФ лампы. Работайте в хлопчатобумажных перчатках или используйте салфетку. |
| --- | --- |

Произвести дезинфекцию рециркулятора в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию всех наружных поверхностей рециркулятора 3% раствором перекиси водорода 5% раствором моющего средства, лампы протирают тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом (тампон должен быть отжат).

|  | Очистку ламп и внутренних поверхностей камеры, замену ламп, разрешается производить только при отключенном от сети рециркуляторе. |
| --- | --- |

- Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 5 - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

| Наименование и внешние проявления неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Индикатор СЕТЬ не горит | Неисправен предохранитель | Сменить предохранитель |
| Индикаторы УФ светят голубым (УФ лампы горят), не работает вентилятор | Вышел из строя вентилятор | Заменить вентилятор |
| Вентиляторы работают, индикатор (ы) УФ лампа не горит | Нет контакта УФ лампы с ламподержателем | Установить УФ лампу в цоколь заново |
|  | Неисправна УФ лампа | Заменить УФ лампу |
|  | Неисправна ЭПРА | Заменить ЭПРА |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование рециркулятора осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

  - Рециркулятор сохраняет работоспособность при вибрационных нагрузках с частотой до 20 Гц при ускорении 0,5g.

  - При необходимости, минимально и максимально допустимая температура окружающей среды, а также влажность, при транспортировке и хранении указываются дополнительно в сопроводительных документах.

  - Условия транспортирования рециркулятора в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69.

  - При транспортировании высота штабеля не должна превышать 2,7 м.

  - Рециркулятор должен храниться в таре в помещениях при температуре от 0 ºС до плюс 35 ºС и относительной влажности воздуха 90% при плюс 25 ºС, защищенных от атмосферный осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

  - При укладке коробок с рециркуляторами в штабели высота не должна быть более 2,7 м. Коробки с рециркуляторами должны укладываться на поддоны, стеллажи или настилы так, чтобы минимальное расстояние от пола и наружных стен было не менее 0,12 м.

Запрещается размещать на картонных коробках с рециркуляторами иные виды грузов.

  - При погрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности во избежание механических повреждений.

Погрузка и разгрузка оборудования должна производиться согласно ГОСТ 12.3.009-76, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание с транспортных средств не разрешается.

  - Рециркуляторы в упаковке должно храниться на поддонах на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества рециркулятора требованиям ТУ 28.25.14-001-89695785-2020 при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Гарантийный срок хранения рециркулятора - 12 мес. со дня изготовления.

Допускается устанавливать гарантийные сроки в договорах на поставку.

  - В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт рециркулятора или вышедшего из строя устройств.

  - Изготовитель (поставщик) не несет гарантийной ответственности в случаях:

- несоблюдения владельцами правил эксплуатации;

- небрежного хранения и транспортирования;

- использование рециркулятора не по назначению;

- при наличии механических повреждений рециркулятора, вызванных внешними факторами;

- при неисправностях, возникших вследствие превышения параметров, указанных в паспорте, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;

- при попытках самостоятельного ремонта в гарантийный период.

  - Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

  - Сведения о рекламациях.

Заказчик предъявляет возможные рекламации предприятию-изготовителю в отношении качества изготовленного рециркулятора, в которых обязан перечислить недостатки изготовленного рециркулятора, например, технические неисправности, дефекты внешнего вида и т.п. К рекламации должны быть приложены документы, подтверждающие недостатки рециркулятора. Рекламация может быть предъявлена в течение гарантийного срока на рециркулятор.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

- Сведения об утилизации

  - Конструкция и материалы, из которых изготовлен рециркулятор, не наносят вред окружающей природной среде и здоровью человека при его хранении, транспортировании, эксплуатации при соблюдении правил эксплуатационной документации и правил безопасности.

  - Ликвидация рециркулятора связана с прекращением его эксплуатации и состоит в осуществлении процессов снятия с эксплуатации, обезвреживания (при необходимости) и списания с передачей его на утилизацию.

  - По истечении назначенных показателей (срока службы) рециркулятора, он изымается из эксплуатации, и потребителем принимается решение:

- о направлении рециркулятора в ремонт;

- о проверке и установлении новых назначенных показателей (срока службы) рециркулятора;

- об утилизации рециркулятора.

Проверка и установление новых назначенных показателей (срока службы) производится по программе и методике потребителя или по согласованию с изготовителем.

  - При утилизации рециркулятора рекомендуется применять способ утилизации в виде переработки рециркулятора в виде отходов потребления во вторичное материальное сырье и ресурсы. При утилизации рециркулятора необходимо следовать требованиям, перечисленным в пункте 13.5 настоящего раздела.

  - При принятом решении потребителя об утилизации рециркулятора и его составных частей, необходимо следовать требованиям в области обращения с отходами и охраны окружающей среды в соответствии:

- с Федеральным законом Российской Федерации «Об отходах производства и потребления»;

- с Федеральным законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды»;

- с действующими в Российской Федерации санитарными правилами и нормами;

- с действующими в Российской Федерации национальными и международными стандартами по ресурсосбережению;

- с другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, действующих на момент ликвидации (утилизации).

  - Рециркулятор, допускается утилизировать по правилам обращения с отходами и или иному документу, утверждённому потребителем. Утверждённые правила потребителя по утилизации отходов не могут нарушать требования, перечисленные в пункте 13.5 настоящего раздела и противоречить требованиям в области обращения с отходами и охраны окружающей среды, установленным в Российской Федерации.

  - Рециркулятор может быть передан индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, осуществляющему деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Утилизация рециркулятора не может нарушать требования, перечисленные в пункте 13.5 настоящего раздела.

  - Приведение рециркулятора в безопасное состояние перед утилизацией включает в себя следующие организационно-технические мероприятия:

- отключение от электроэнергии;

- очистку от загрязнений и т.д.

  - На этапе сортировки, идентифицированные и паспортизованные изделия предварительно разделяют по заданным признакам на качественно различные составляющие в виде вторичного сырья (например, металлы, пластмассы и т.п.).

Корпуса и другие металлические части рециркулятора подлежат переработке как вторичные ресурсы металлов.

- Свидетельство о приемке

| Рециркулятор бактерицидный закрытого типа |  | «Advansys-30» |
| --- | --- | --- |
| Заводской (серийный) № |  |  |

Рециркулятор изготовлен в соответствии с ТУ 28.25.14-001-89695785-2020, испытан и признан годной к реализации и эксплуатации.

| Дата изготовления (выпуска) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ответственный за приемку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка) |  | (дата) |

М.П.

| По договору |  | Договор № от « » 202 г. |
| --- | --- | --- |
| (при наличии) |  | (Обозначение документа, по которому производится поставка) |

Для получения справок по возникающим вопросам после изучения паспорта Вы можете обращаться по указанной ниже информации.

| Контактная информация |  |
| --- | --- |
| Изготовитель | ООО «Эйч Ти Эль» |
| Адрес изготовителя | 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Лётная, д. 1 (Долгопрудненское КБ Автоматики) |
| Контактный телефон / факс | +7 (499) 703-00-14 |
| Почта (e-mail) | info@ht-l.com |
| Сайт |  |

- Свидетельство о продаже

  - Заполняет торговое предприятие:

| Рециркулятор бактерицидный закрытого типа |  | «Advansys-30» |
| --- | --- | --- |
| Заводской (серийный) № |  |  |

| Дата продажи товара (число, месяц, год) |  |
| --- | --- |
| Торговая организация (наименование, телефон) |  |
| Ф.И.О и подпись продавца |  |

М.П.

- Журнал регистрации времени, отработанного бактерицидными лампами

  - Сведения о времени работы бактерицидных ламп заносятся в таблицу 6.

Таблица 6 - Сведения о времени работы бактерицидных ламп

| Дата | Время работы (период эксплуатации) | Время наработки | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

- Учет неисправностей при эксплуатации

  - Сведения о неисправностях рециркулятора при эксплуатации заносятся в таблицу 7.

Таблица 7 - Сведения о неисправностях рециркулятора при эксплуатации

| Дата отказа | Характер (внешнее проявление) неисправности | Время работы (период эксплуатации) | Принятые меры по устранению неисправности | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о продолжительности работы рециркулятора до ремонта

  - Сведения о продолжительности работы рециркулятора до ремонта заносятся в таблицу 8.

Примечание - Пользователь (потребитель, эксплуатирующая организация) несет ответственность за выполнение и соблюдение правил безопасной работы и технической эксплуатации рециркулятора. Ремонт рециркулятора, вышедшего из строя по вине пользователя, производится за счет средств пользователя (потребителя).

Таблица 8 - Сведения о продолжительности работы рециркулятора до ремонта

| Дата | Период эксплуатации | Время наработки | Ф.И.О, должность, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

- Учет технического обслуживания

  - Сведения о проведении технического обслуживания рециркулятора заносятся в таблицу 9.

Таблица 9 - Сведения о проведении технического обслуживания

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

- Сведения о работах по ремонту

  - Сведения о работах по ремонту рециркулятора заносятся в таблицу 10.

Таблица 10 - Сведения о работах по ремонту рециркулятора

| Наименова-ние | Основа-ние для прове-дения ремонта | Дата |  | Время наработ-ки до ремонта, дней | Наименова-ние организации, проводившей ремонт | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставлено в ремонт | Выход из ре-монта |  |  |  |

- Особые отметки

В паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

После подписи необходимо проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (допускается вместо подписи проставлять личный штамп исполнителя).

При нехватке страниц для заполнения, раздел допускается дополнять страницами. Дополнительные страницы нумеруются следующим образом: Х1-Х2,

где Х1 - номер (значение) последней страницы раздела, который необходимо дополнить листом для заполнения;

Х2 - номер (значение) дополнительного листа в соответствии очередностью дополнения (первый дополнительный лист раздела нумеруется «1»).