Памятка

по эксплуатации измерителя параметров в/вольтной изоляции

«Тангенс 2000»

Уважаемые потребители! Для безаварийной эксплуатации измерителя и точности выполняемых измерений обращайте внимание на выполнение следующих требований:

- Не допускайте превышение питающего напряжения сети свыше установленного предела (~242 вольт). При питании от мотор-генератора подключение питания измерителя выполнять только при установившемся напряжении на выходе генератора;

- Не допускайте касания выводов выходного кабеля блока управления заземленных объектов, так выход блока управления имеет потенциал питающего напряжения сети!  На крепёжных винтах обмотки 100V трансформатора ОЛ обязательно применять изолирующие втулки;

- Перед выполнением измерения емкости и тангенса потерь не забывайте проверить сопротивление изоляции мегомметром. Пробой изоляции при работе измерителя «Тангенс 2000» может стать причиной повреждения блока измерительного;

- При выполнении измерений по перевернутой (обратной) схеме следите за надежным подключением кабеля Cx к объекту измерения. При отсоединении и падении контакта кабеля на заземленные объекты на вход «Cx» блока измерительного попадает испытательное напряжение, что может повредить блок измерительный;

- При контроле изоляции объектов в местах установки, находящихся под действием наведенного напряжения, перед сборкой измерительной схемы объект контроля должен быть заземлен. Кабель Cx подключайте в последнюю очередь;

- При контроле изоляции объектов с обмотками (трансформаторы, роторы и статоры электрических машин) следите, чтобы выводы всех обмоток были замкнуты между собой;

- При контроле внешней изоляции в/вольтных вводов (зона C3) по перевернутой схеме подавайте на стержень ввода испытательное напряжение, что позволит исключить влияние емкости основной изоляции ввода (зона C1) на результат измерения.