КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕЗОЗОНОВИХ БАКТЕРИЦИДНИХ ЛАМП ТМ DELUX
(ПАСПОРТ)

1.Призначення вироба

Лампи спеціального призначення «Delux» серії бактерицидні, а саме:
• лампа  люм.сп DELUX T5 8W G5 бактериц. без озону
• лампа  люм.сп DELUX T8 15W G13 бактериц. без озону

• лампа  люм.сп DELUX T8 30W G13 бактериц. без озону

• лампа  люм.сп DELUX T8 36W G13 бактериц. без озону

- надалі іменовані «лампи» для УФ-дезінфекції - ртутні розрядні лампи низького тиску, призначені для використання в якості джерела ультрафіолетового випромінювання довжиною хвилі 254 нм (УФ-С), що має бактерицидну дію.
Випромінювання цих ламп шкідливо впливає на шкіру і очі. Устаткування з цими лампами повинні бути повністю екранованими. Не виділяє озон.

Області застосування

Бактерицидні лампи в ТМ Delux використовуються для знищення та дезактивації бактерій, вірусів та інших примітивних організмів.

Типові області застосування ламп:
  - Плавальні басейни, системи очищення води, знезараження питної та мінеральної води або джерел водопостачання.
  - З метою стерилізації повітря: в лікувальних установах, бактеріологічних лабораторіях, станціях переливання крові, офісних приміщеннях, театрах, кінозалах, школах, дитячих установах, цехах промислових підприємств, в місцях утримання тварин, вентиляційних каналах, системах кондиціонування, в коморах-холодильниках, при роботі з пакувальними матеріалами, а також для знезараження предметів побуту.
 - З метою запобігання від мікробного забруднення харчових продуктів, упаковок у фармацевтичній і харчовій промисловостях, а також знезараження асептичних зон обладнання.
Лампи використовуються в установках, що живляться від мережі змінного струму з частотою 50 ГЦ в схемах стартерного запалювання з відповідною пускорегулюючою апаратурою.

В умовному позначенні лампи букви і цифри означають:
бактериц - позначення ртутної розрядної лампи низького тиску, що володіє бактерицидною дією
8w, 15w, 30w і 36w - розрахункова потужність лампи у ватах;
G5, G13 - тип цоколя лампи;
Т5, Т8 - тип колби лампи.

2. Заходи безпеки та особливості експлуатації

Запобіжні заходи:
• не допускати падіння ламп;
• зберігати в упаковці
• не розбивати

Прохання мати на увазі, що опромінення бактерицидною лампою за відсутності захисних засобів, може викликати хворобливі опіки шкірних покривів будь-якої ділянки тіла, обличчя, рук, а також слизових оболонок очей.
Заміну ламп, чистку світильників від пилу необхідно здійснювати  при відключенні їх від мережі живлення.

У разі, якщо лампа була розбита, необхідно акуратно зібрати осколки лампи в пакет (краще всього в гумових рукавичках), а місце, де розбилася лампа обробити 1% розчином перманганату калію і добре провітрити приміщення.

Особливості експлуатації

Лампи повинні експлуатуватися у світильниках зі стартерними пускорегулюючими приладами,і повинні запалюватися при напрузі, рівній 90% від номіналу, при температурі 10-35 º С, а також працювати при напрузі, рівній у 90-110% від  номіналу і навколишній температурі 10-50 ° С

3. Технічні характеристики

Загальний вигляд, основні розміри, маса ламп і тип цоколя вказані  в таблиці 1.

Основні технічний дані наведені в таблиці 2.
Термін служби ламп 4000 годин

.

Таблиця 1

| Тип лампи | А,мм | С max,мм | D, мм | Тип цоколя | Вага нетто, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5 8W G5 бактериц | 288мм | 300 мм | 16мм | G5 | 29 |
| T8 15W G13 бактериц | 436 мм | 450 мм | 26мм | G13 | 75 |
| T8 30W G13 бактериц | 895 мм | 905 мм | 26мм | G13 | 140 |
| T8 36W G13 бактериц | 1199 мм | 1210 мм | 26мм | G13 | 186 |

Таблиця 2

| Тип лампи | Електричні параметри лампи |
| --- | --- |
|  | Потужність, Вт | Напруга на лампі, В | Струм лампи, А | Випромінювання УФ-С, Вт | Довжина хвилі, Nm | Корисний термін служби,год. |
| T5 8W G5 бактериц | 8 | 56 | 0,15 | 2,1 | 254 | 4000 |
| T8 15W G13 бактериц | 15 | 51 | 0,34 | 4,7 | 254 | 4000 |
| T8 30W G13 бактериц | 30 | 100 | 0,37 | 11,2 | 254 | 4000 |
| T8 36W G13 бактериц | 36 | 103 | 0,44 | 15,2 | 254 | 4000 |

4. Гарантія виробника

Гарантійний термін служби вказаний на упаковці.