	ПАМЯТКА 

по использованию сорбента «Антинагар»
(приставка «Термо-ПП», приставка «Термо-ПУ»)

При сжигании проб пищевой продукции (особенно с высоким содержанием жиров, сахаров и казеина) образующийся нагар от продуктов сгорания может конденсироваться на «золотом» сорбенте приставки, «отравляя» его и искажая результаты измерения. 
Для устранения этого влияния на пути потока воздуха с парами ртути рекомендуем использовать сорбент «Антинагар», который улавливает  копоть и нагар, не препятствуя при этом поступлению паров ртути в анализатор. Сорбент представляет собой стеклянную оливу, заполненную ватой, пропитанной бикарбонатом натрия. По мере загрязнения (потемнения) ваты сорбент следует заменить. Загрязненную вату удалить, стеклянную оливу вымыть и высушить, заполнить новой ватой с бикарбонатом натрия. Для этого вату замочить на час в перенасыщенном растворе соды (на 1,5 г ваты 100 мл воды и ~15 г NaHCO3), дать жидкости стечь, высушить вату на воздухе, а затем в сушильном шкафу. Избыток соды в виде твердых включений удалить. Для заполнения одной оливы взять ~20 мг «содовой» ваты, рыхло распределить ее в стеклянном корпусе, по краям вставить чистую вату, без соды.

Тем не менее, часть нагара все равно попадает в измерительный тракт. Для устранения его мешающего влияния (неселективного поглощения света) в приставке предусмотрено устройство регулирования теплового режима возгонки с «золотого» сорбента. Сначала терморегулятор приставки устанавливают в положение I (предварительная возгонка I), включают кнопку «Старт» анализатора ртути и кнопку «Возгонка ртути» приставки. На мониторе отображается процесс измерения оптической плотности от неселективного поглощения продуктами деструкции пробы. Затем регулятор теплового режима переводят в положение II (предварительная возгонка II) и повторяют процедуру до полного устранения неселективного поглощения. После этого на «золотом» сорбенте остается только ртуть (амальгама). Регулятор теплового режима переводят в положение «max» и повторяют процедуру. 

Для большинства образцов почв неселективное поглощение несущественно либо отсутствует полностью, в связи с чем, после термической деструкции пробы, можно сразу приступать к возгонке ртути с «золотого» сорбента, установив регулятор теплового режима на приставке в положение «max».

В случае использования сорбента в раздел 2.2. Руководства по эксплуатации приставки «Подготовка приставки к работе» необходимо добавить пп.2.2.4 и 2.2.5:

2.2.4. Соединить боковой отвод стеклянной камеры электропечи со штуцером «Вход печь» приставки пластиковой трубкой, установив между ними сорбент «Антинагар», для поглощения нагара и копоти, образующихся при сжигании пробы.

2.2.5. Соединить штуцер «Вход анализатор» приставки со штуцером «Вход в кювету» анализатора ртути пластиковой трубкой с оливой с силикагелем. Трубку входа в электропечь приставки соединить пластиковой трубкой со штуцером «Компрессор» анализатора «Юлия-5К».




