Центрифуга лабораторная медицинская

Liston C 2202

Низкоскоростная лабораторная центрифуга с универсальным ротором-крестовиной на 4 стакана (кол-во пробирок зависит от применяемого адаптера)

Особенности

- Прочный и легкий корпус, изготовленный из стали и алюминия, покрытых эпоксиполиэфирной порошковой краской.

- Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги

- Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства

- Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и электромагнитным датчиком скорости (отклонение не более +/- 50 об/мин)

- Плавный разгон и торможение

- Возможность регулировки скорости вращения в оборотах и единицах относительного центробежного ускорения (RPM/RCF) с функцией запоминания последнего выбранного режима

- Датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз (время аварийного торможения не более 20 с)

- Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора

- Низкий уровень шума (не более 65 дБ)

- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев от даты выпуска.

Технические характеристики

| Диапазон скорости | 100 – 3500 об/мин |
| --- | --- |
| Диапазон ОЦУ | 2 - 2130 G |
| Шаг регулировки скорости в диапазоне от 100 до 500 об/мин | 10 об/мин |
| Шаг регулировки скорости в диапазоне от 500 до 3600 об/мин | 50 об/мин |
| Предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения: | +/- 50 об/мин |
| Диапазон установки времени центрифугирования | 1-99 мин |
| Предел допускаемого отклонения времени центрифугирования от заданного значения - не более | 2% |
| Время достижения установленного режима работы центрифуги, не более | 2 мин. |
| Время непрерывной работы | Не более 180 минут с последующим перерывом не менее 60 минут |
| Уровень шума | Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 м не превышает 65 дБ·А. |
| Потребляемая мощность | 250 ВА |
| Габаритные размеры | 43х51х30 см |
| Масса с ротором и адаптерами | 32 кг. |

Ротор CRS 490

| Тип | Универсальный ротор-крестовина с качающимися стаканами |
| --- | --- |
| Нетто вместимость ротора(грузоподъемность) с учетом веса адаптеров | 960 г. |
| Вместимость ротора, вакуумных пробирок на 9 мл. (не более 17*110 мм) | 24 |
| Вместимость ротора, вакуумных пробирок на 5 мл. (не более 13*100 мм) | 32 |
| Рабочий угол | 90° |
| Макс. диаметр применяемых пробирок | 37 мм. |
| Макс. высота применяемых пробирок | 115 мм. |
| Макс. объем применяемых пробирок | 90 мл. |

Комплект поставки

- Центрифуга с предустановленным ротором – 1 шт.

- Адаптеры (по выбору) – 4 шт.

Разрешительная и сертификационная документация:

- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/06507 от 30.12.2009

- Письмо о необязательности сертификации и декларирования № 20/332 от 24.02.2015

- Сертификат СЕ № RU-MD-1343

Данные производителя

ООО «Листон», 249037, РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103

Адрес производства: 249191, РФ, Калужская область, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 15

Лицензия Росздравнадзора на производство медицинского оборудования № ФС-99-03-003257 от 24.10.2012

Свидетельство о прохождении сертификации по стандарту ISO 13485:2003 № QM-0090-130380