Стоматологическая рентгеновская система FONA XDG

Инструкция по эксплуатации

Русский

Компания Blue X Imaging Srl, Via Idiomi 1/8-33 20090 Assago ITALY (Италия) Эл. почта: bluex@bluex.it

FONA XDG Инструкция по эксплуатации
Выпуск на русском языке

Версия 110420 Март 2011 г.

Код 69 500 70110

Произведено компанией Blue X Imaging S.r.l.

Via Idiomi 1/8-33 - 20090 Assago (MI) Italy (Италия) – www.bluex.it

Дистрибьютор: компания FONA Dental s.r.o.
Stefanikova 7 SK-811 06 Bratislava, Slovakia (Словакия)  www.fonadental.com

Содержание

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

1.1	Поздравления	3

1.2	Назначение	3

1.3	Классификация оборудования	3

1.4	Обязанности пользователя	3

1.5	Предупреждение	3

1.6	Рекомендации по технике безопасности	3

2.	Технические данные	5

2.1	Питание системы	5

2.2	Блок рентгеновской трубки	5

2.3	Ограничитель пучка	5

2.4	Таймер TipSet	5

2.5	Система механической подвески	6

2.6	Вес	6

3.	ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

3.1	Панель управления	7

3.2	Ограничитель пучка	7

3.3	Пользовательская функциональность таймера TipSet	8

3.4	Эксплуатация	9

3.5	Примечания к выполнению процедуры	9

3.6	Перемещение передвижного блока	10

3.7	Таблица временных параметров	10

4.	УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

4.1	Очистка	10

4.2	Дезинфекция	10

4.3	Техническое обслуживание	11

5.	УТИЛИЗАЦИЯ ВЫВЕДЕННОГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ	11

6.	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ	11

6.1	Электромагнитное излучение	11

6.2	Устойчивость к электромагнитным помехам	12

6.3	Оборудование, не относящееся к жизнеобеспечению	12

6.4	Разделительное расстояние для оборудования, не относящегося к жизнеобеспечению	13

Приложение A Системы и компоненты	14

Приложение B Обозначения	16

Приложение C Таблица значений экспозиции	17

Приложение D Ситуации срабатывания тревоги	18

Приложение E Идентификационные этикетки	19

Приложение F Кривые охлаждения	20

# ВВЕДЕНИЕ

## Поздравления

Поздравляем! Вы приобрели современное оборудование, которое будет оказывать помощь в вашей профессиональной деятельности изо дня в день на протяжении многих лет подряд. Данное устройство произведено с использованием системы контроля качества, которая обеспечивает полное соответствие заданным техническим характеристикам.

## Назначение

Рентгенографическая система FONA XDG разработана для обеспечения потребностей в интраоральной рентгенографии высокого разрешения в общей стоматологической практике. Возможна конфигурация систем для настенного монтажа либо передвижные варианты.

Поставляемые вместе с системой инструкции по эксплуатации, а также руководство по установке и техническому обслуживанию являются неотъемлемым компонентом изделия. Исходным языком инструкции по эксплуатации является английский.

## Классификация оборудования

- IEC: FONA XDG относится к оборудованию класса I, типа B

- FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США): FONA XDG является медицинским оборудованием класса II (21 CFR 872-1800).

## Обязанности пользователя

Пользователь несет ответственность за выполнение следующих требований:

- Соблюдать инструкции и рекомендации, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации.

- Выполнять техническое обслуживание оборудования в соответствии с рекомендуемым производителем графиком технического обслуживания. В случае ненадлежащего технического обслуживания оборудования производитель (или его представитель) может освобождаться от ответственности за любые травмы, повреждения или отклонения от эксплуатационных характеристик, которые возникли вследствие этого.

- Немедленно сообщать в ответственные регулирующие органы, а также производителю либо его представителю о любых несчастных случаях, связанных с данным медицинским устройством, и о каких-либо нарушениях функций и качества работы, которые могут привести к летальному исходу, травмам либо представлять опасность для здоровья пациента или оператора.
В отчет для производителя необходимо включать такую важную информацию, как тип и серийный номер включенных в отчет устройств. Эти  сведения указаны на технических этикетках.

## Предупреждение

Использование системы возможно только после правильной сборки и установки в соответствии с инструкциями производителя.

Аппаратура для рентгенографии вырабатывает ионизирующее излучение, которое может представлять опасность при недостаточном контроле. В соответствии с нормами действующего законодательства, рекомендуется допускать к работе с данным оборудованием только обученный персонал.

Даже в случае соответствия требованиям электромагнитной совместимости не рекомендуется использовать данное оборудование при наличии внешних электромагнитных полей (например, возникающих при работе мобильного телефона), которые могут взаимодействовать с электрическими контурами системы.

## Рекомендации по технике безопасности

- Связанные с электричеством.

      - Снятие крышек устройства и доступ к цепям питания должны выполняться только квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию.

      - Линии электропитания должны соответствовать требованиям безопасности и быть оснащены клеммами для защитного заземления.

      - Перед выполнением очистки либо дезинфекции выключите питание оборудования и отсоедините его от линии подачи сетевого напряжения (при помощи расположенного в помещении выключателя).

- Технические.

      - Регулярно (не реже одного раза в год) проверяйте состояние опор и кронштейнов системы подвески; при необходимости технического обслуживания оно должно выполняться сервисным специалистом.

- Опасность взрыва.

      - Не допускается использование данного оборудования в условиях наличия огнеопасных газов либо испарений.

- Ионизирующее излучение.

      - Используйте данную систему только с прикрепленным круглым либо прямоугольным коллиматором (ограничитель пучка).

      - Необходимо использовать предусмотренные нормативами средства радиационной защиты.

      - Оператор должен обеспечивать безопасность пациента на протяжении процедуры.

      - Данное оборудование не должно оставаться без присмотра.

- Опасность для окружающей среды.

      - Данное оборудование содержит компоненты, которые необходимо утилизировать в соответствии с нормами действующего законодательства.

# Технические данные

## Питание системы

| Сетевое напряжение | 115 В (от 99 до 132 В в поддиапазонах в зависимости от установленного блока рентгеновской трубки) 230 В (от 198 до 264 В в поддиапазонах в зависимости от установленного блока рентгеновской трубки) |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Диапазон сетевого напряжения | 108 - 132 В для типа 93 253 01300, 207 - 253 В для типа 93 253 01700 |
| Сетевой предохранитель | С задержкой срабатывания: 6,3 А при 115 В, 4 А при 230 В, дополнительный предохранитель для двух фаз или шнура питания |
| Частота сетевого напряжения | 50/60 1 Гц |
| Сопротивление сети питания |  0,4 Ом при 115 В,  0,8 Ом при 230 В |

## Блок рентгеновской трубки

| Номинальное сетевое напряжение | 120 В для типа 93 254 01300, 230 В для типа 93 254 01700 |
| --- | --- |
| Номинальная сила тока в сети | 6 А при 120 В для типа 93 254 01300, 4 А при 230 В для типа 93 254 01700 |
| Диапазон сетевого напряжения | 108 - 132 В для 93 254 01300, 207 - 253 В для 93 254 01700 |
| Анодное напряжение (пиковое напряжение рентгеновской трубки) | 70 кВп ± 8% при номинальном сетевом напряжении 66 кВп ± 8% при номинальном сетевом напряжении – 10% 74 кВп ± 8% при номинальном сетевом напряжении + 10% |
| Анодный ток (ток рентгеновской трубки) | 3,5 мА ± 10% при номинальном сетевом напряжении 3,0 мА ± 10% при номинальном сетевом напряжении – 10% 4,0 мА ± 10% при номинальном сетевом напряжении + 10% |
| Номинальная мощность | 0,2 кВт при 70 кВп, 3,5 мА, 0,1 с |
| Источник рентгеновского излучения | CF4G070 |
| Анод | Вольфрам, расположен под углом 16° к оси трубки |
| Фокальное пятно | 0,4 (EN 60336:1995-04) |
| Встроенный фильтр | > 2,5 мм Al при 70 кВп (EN 60522: 1999) |
| Рабочий цикл | 1/15 |
| Утечки излучения | < 0,1 мГр/ч на расстоянии 1 м (< 11,5 мР/ч на расстоянии 1 м) |

## Ограничитель пучка

| Ограничитель пучка | Кожно-фокусное расстояние 21 см (8,27”) |
| --- | --- |
|  | Окружность поля облучения диаметром 6 см (2,35”) либо прямоугольное поле 3,2 x 4,2 см (1.26” x 1.65”) |

## Таймер TipSet

| Напряжение питания | 110-120 В для типа 93 354 60200, 220-240 В для типа 93 354 60100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель экспозиции | Время-сила тока в мАс: 18 шагов в соответствии с режимом R10; от 0,21 до 11,2 мАс |  |  |  |  |  |
|  | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,56 | 0,70 |
|  | 0,88 | 1,12 | 1,40 | 1,75 | 2,24 | 2,80 |
|  | 3,50 | 4,40 | 5,60 | 7,00 | 8,75 | 11,2 |
| Точность | ± 0,04 мАс либо 10% (в зависимости от того, что больше) при номинальном напряжении питания |  |  |  |  |  |
| Параметры облучения | Автоматическая настройка в зависимости от выбранного типа зубов и телосложения пациента, которая может использоваться с традиционными рентгеновскими пленками или цифровым датчиком, либо ручная настройка при помощи клавиш «плюс» и «минус». |  |  |  |  |  |
| Индикация облучения | Желтые световые индикаторы на ручном переключателе и панели управления, а также звуковой зуммер |  |  |  |  |  |
| Ручной переключатель | Ручной переключатель со спиральным шнуром длиной 3 м и дополнительным монтажным комплектом для дистанционного крепления |  |  |  |  |  |
| Общие размеры | Ширина: 15 см (6”), высота: 24 см (9,5”), длина: 9 см (3,5”) |  |  |  |  |  |

## Система механической подвески

| Настенный держатель | Ширина 12 см (4,7”), высота 24 см (9,4”), длина 9 см (3,5”) |
| --- | --- |
| Длина кронштейна | Короткий (S): 30 см (11,8”), средний (M): 60 см (23,6”), длинный (L): 80 см (31,5”), сверхдлинный (XL): 100 см (39,4”) |
| Эффективная длина | Кронштейн S: 138 см (54,3”), M: 168 см (66,1”), L: 188 см (74”), XL: 208 см (81,9”) |
| Передвижная стойка | Размеры 78 x 92 см (30,75” x 36,25”), высота: 186 см (73,25”) с ножничным кронштейном |

## Вес

| Таймер | 1,7 кг (3,7 фунта) |
| --- | --- |
| Блок рентгеновской трубки | 6,6 кг (14,5 фунта) |
| Круглый ограничитель пучка | 0,1 кг (0,22 фунта) |
| Прямоугольный ограничитель пучка | 0,2 кг (0,44 фунта) |
| Ножничный кронштейн | 11,7 кг (25,8 фунта) |
| Кронштейн держателя | Кронштейн S: 2,8 кг (6,2 фунта), M: 4,0 кг (8,8 фунта), L: 4,8 кг (10,6 фунта), XL: 5,4 кг (11,9 фунта) |
| Настенный держатель | 1,3 кг (2,9 фунта) |
| Передвижная стойка | 29,4 кг (64,8 фунта) |

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Панель управления

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 1 |
| --- | --- |

| 1 | Устройство для генерирования ионизирующего излучения по требованию |  | 10 | Верхний резец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Индикатор включения и готовности системы |  | 11 | Верхний клык или малый коренной зуб |
| 3 | Облучение |  | 12 | Верхний большой коренной зуб |
| 4 | Сигнал тревоги |  | 13 | Нижний резец |
| 5 | Отображение мАс (регулируемый параметр) |  | 14 | Нижний клык или малый коренной зуб |
| 6 | Уменьшение вручную регулируемого параметра |  | 15 | Нижний большой коренной зуб |
| 7 | Увеличение вручную регулируемого параметра |  | 16 | Прикусная рентгенограмма для малых коренных зубов |
| 8 | Телосложение взрослого пациента (большой снимок) |  | 17 | Использование цифрового датчика |
| 9 | Телосложение пациента детского возраста (малый снимок) |  | 18 | Кнопка экспозиции |

## Ограничитель пучка

В комплекты поставки систем входят ограничители пучка с кожно-фокусным расстоянием 21 см (8,27”) и полем облучения в форме окружности диаметром 6 см (2,35”) либо прямоугольника с диагональю 5,3 см (2,1”).

Данные устройства могут использоваться как для биссекторной, так и для параллельной методики получения изображений после установки под требуемым углом.

Разместите ободок коллиматора вплотную к держателю пленки или к лицу пациента для снижения возможной размытости изображения, которая может возникать вследствие перемещений во время облучения.

## Пользовательская функциональность таймера TipSet

Перед использованием таймера убедитесь в том, что в памяти заданы значения индекса экспозиции для пленки и датчика.

| ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,64 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
|  | ДАТЧИК CDR | ДАТЧИК XIOS |  | ПЛЕНКА F | ПЛЕНКА E |  |  | ПЛЕНКА D |  |  |  |
| Датчик CDR производства компании Shick Technologies Inc., датчик XIOS производства компании Sirona Dental Systems GmbH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индекс экспозиции 1 соответствует пленке типа E:

- 2,24 мАс для верхнего большого коренного зуба у крупного пациента на расстоянии 21 см (8”).

- 0,70 мАс для нижнего резца у небольшого пациента на расстоянии 21 см (8”).

Если для пленки требуется удвоенная доза по сравнению с типом E, поднимитесь на 3 шага вверх, чтобы индекс составил 2.

Распространенные типы пленок:

- Тип D: Kodak Ultraspeed, Agfa Dentus M2

- Тип E: Kodak Ektaspeed Plus/Insight

Аналогичным образом для цифрового датчика, для которого необходима половинная доза по сравнению с пленкой типа  E, опуститесь на три шага вниз до значения 0,5.

- Распространенные типы датчиков:

- датчики CDR компании Schick Technologies с индексом экспозиции 0,32;

- датчики XIOS компании Sirona Dental Systems с индексом экспозиции 0,4.

- При использовании другого типа датчика обратитесь к его производителю за информацией в отношении чувствительности датчика.

Для установки и сохранения требуемых рабочих параметров выполните приведенные ниже инструкции.

- МЕНЮ НАСТРОЙКИ. 
Для входа в меню настройки включите устройство, одновременно нажимая в течение 2 с три кнопки: «плюс» , «минус»  и «прикусная рентгенограмма» . 

Откроется режим выбора чувствительности пленки.

      - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛЕНКИ. Число на дисплее обозначает выбранный в данный момент индекс чувствительности пленки (см. таблицу выше). Нажмите кнопку «плюс»  или «минус» , чтобы изменить значение. 
Нажмите кнопку «компьютер»   для выхода (E) из режима ввода или кнопку «прикусная рентгенограмма»  для перехода к следующему (N) параметру.

      - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА. Число на дисплее обозначает выбранный в данный момент индекс чувствительности пленки (см. таблицу выше). Нажмите кнопку «плюс»  или «минус» , чтобы изменить значение. 
Нажмите кнопку «компьютер»   для выхода (E) из режима ввода или кнопку «прикусная рентгенограмма»  для перехода к следующему (N) параметру.

      - КОРРЕКЦИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО
ПАРАМЕТРА. Сообщение «ON» или «OFF» обозначает, будет ли отображаться фактическое (скорректированное) либо заданное значение мАс соответственно. Нажмите кнопку  или , чтобы изменить значение. Нажмите кнопку «компьютер»  для выхода (E) из режима ввода или кнопку «прикусная рентгенограмма»  для перехода к следующему (N) параметру.

Эксплуатация

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Включите подачу сетевого напряжения при помощи кнопки, расположенной на нижней поверхности корпуса.

- Пациент должен извлечь из ротовой полости все съемные устройства, которые могут снизить качество изображения.
Расположите приемник изображения в требуемом месте и направьте тубус рентгеновской трубки соответственно. 
При работе ободок коллиматора должен быть расположен вплотную к держателю пленки или к лицу пациента.

Для установки необходимого значения «время-сила тока» (показатель экспозиции) выберите при помощи кнопок телосложение пациента, тип зуба и тип датчика (нажмите кнопку «компьютер», если необходимо) либо задайте значение вручную при помощи кнопок «плюс» и «минус».

КНОПКА ЭКСПОЗИЦИИ

Возьмите ручной переключатель и отойдите на достаточное расстояние (не менее 2 м от пациента).

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ УСТРОЙСТВА

- Нажмите кнопку экспозиции. На подачу рентгеновского излучения указывают желтый световой индикатор экспозиции и зуммер. Удерживайте кнопку экспозиции нажатой до тех пор, пока желтый световой индикатор и зуммер не отключатся, что свидетельствует об окончании облучения.

- Повесьте ручной переключатель обратно и выполните обработку облученного приемника изображения.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если отпустить кнопку экспозиции до истечения требуемого периода, облучение прекратится и возникнет сигнал тревоги.

| Шкала нормализованных значений «время-сила тока», мАс |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,56 | 0,70 |
| 0,88 | 1,12 | 1,40 | 1,75 | 2,24 | 2,80 |
| 3,50 | 4,40 | 5,60 | 7,00 | 8,75 | 11,2 |

## Примечания к выполнению процедуры

- Представленный диапазон значений экспозиции содержит 18 шагов от 0,21 до 11,2 мАс.
На каждом шаге шкалы «время-сила тока» изменяется энергия излучения, соответствующая минимальной степени почернения (плотность снимка). При переходе на каждые 3 шага вверх энергия излучения удваивается, на каждые 3 шага вниз – снижается в 2 раза.

- Если активирована коррекция изменения дозы вследствие колебаний напряжения, скорректированное значение мАс будет уменьшаться при превышении номинального уровня сетевого напряжения либо увеличиваться при его снижении ниже номинального уровня.

- Во время облучения светится желтый индикатор рентгеновского излучения  на панели управления и на ручном переключателе, а также звучит сигнал встроенного зуммера.

- В качестве дополнительной меры безопасности в устройстве имеется независимый резервный таймер, предназначенный для прекращения облучения в случае неисправности основного таймера.

- При возникновении тревожной ситуации загорается красный индикатор и появляется сообщение на дисплее панели управления.

- В таймер встроена функция контроля присутствия оператора, которая прекращает облучение в том случае, если оператор отпускает кнопку экспозиции до истечения требуемого времени экспозиции. При этом отображается предупреждающее сообщение.

- Таймер дает возможность коррекции времени экспозиции для контроля изменений дозы облучения, которые могут возникнуть вследствие внезапных сильных колебаний сетевого напряжения, с целью однородного засвечивания пленки. Данная функция может быть включена либо отключена в процессе установки при помощи встроенного переключателя.

- После каждой экспозиции таймер учитывает период охлаждения рентгеновской трубки и предотвращает немедленное начало облучения, при котором возможно превышение допустимых для рабочего цикла значений излучаемой энергии, с периодом ожидания не менее 3 с.

- Во время периода ожидания, который необходим для охлаждения, работа системы блокируется и индикаторы дисплея продолжают мигать, пока энергия требуемой экспозиции не будет соответствовать тепловой емкости рентгеновской трубки. После истечения периода ожидания дисплей перестает мигать и система переходит в состояние готовности.

## Перемещение передвижного блока

При любом перемещении передвижного блока складывающийся кронштейн должен быть установлен в положение «парковки».

## Таблица временных параметров

Ниже представлены значения временных интервалов в секундах, а также соответствующее число импульсов для 50 и 60 Гц.

| мАс | с | Импульсы 50 Гц | Импульсы 60 Гц |  | мАс | с | Импульсы 50 Гц | Импульсы 60 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,21 | 0,06 | 3 | 4 |  | 1,75 | 0,50 | 25 | 30 |
| 0,28 | 0,08 | 4 | 5 |  | 2,24 | 0,64 | 32 | 38 |
| 0,35 | 0,10 | 5 | 6 |  | 2,80 | 0,80 | 40 | 48 |
| 0,42 | 0,12 | 6 | 7 |  | 3,50 | 1,00 | 50 | 60 |
| 0,56 | 0,16 | 8 | 10 |  | 4,40 | 1,25 | 62 | 75 |
| 0,70 | 0,20 | 10 | 12 |  | 5,60 | 1,60 | 80 | 96 |
| 0,88 | 0,25 | 12 | 15 |  | 7,00 | 2,00 | 100 | 120 |
| 1,12 | 0,32 | 16 | 19 |  | 8,75 | 2,50 | 125 | 150 |
| 1,40 | 0,40 | 20 | 24 |  | 11,2 | 3,20 | 160 | 192 |

# УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Очистка

Всегда отключайте подачу сетевого напряжения перед очисткой устройства. При помощи слабого мыльного раствора удалите отпечатки пальцев и другие загрязнения, не допуская при этом попадания жидкости внутрь оборудования. Пластмассовые поверхности можно протереть мягкой тканью, смоченной в слабом моющем средстве. Не допускается использование растворителей или моющих средств, которые могут вызвать коррозию устройства.

## Дезинфекция

Принадлежности, соприкасавшиеся с пациентом, необходимо очистить моющим средством (например, 2% р-ром аммиака) и затем выполнить дезинфекцию. При этом запрещается использование растворителей или дезинфектантов с коррозионными свойствами, которые могут привести к появлению трещин на пластмассовых поверхностях.

## Техническое обслуживание

Техническое обслуживание систем FONA XDG должно регулярно выполняться сервисным специалистом как минимум через каждые 24 месяца. Кроме того, регулярные проверки должны ежегодно проводиться оператором.

# УТИЛИЗАЦИЯ ВЫВЕДЕННОГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Рентгенологическая система изготовлена из различных материалов, включая множество видов металлов (железо, алюминий, свинец, медь и др.), пластмассы, электронные компоненты и диэлектрическое масло в резервуаре рентгеновской трубки. Нанесенный на продукт символ с перечеркнутой мусорной корзиной на колесиках указывает на то, что после окончания срока эксплуатации продукт нельзя утилизировать как несортированные бытовые отходы, а следует собирать отдельно и доставлять в специализированные компании, выполняющие переработку либо утилизацию отходов от электрического и электронного оборудования (WEEE) в соответствии с действующим законодательством.

Такие меры способствуют предотвращению возможного неблагоприятного влияния на здоровье людей и окружающую среду, а также облегчают переработку материалов оборудования. При незаконной утилизации возможно применение штрафных санкций.

Согласно положениям Европейских Директив 2002/96/EC и 2003/108/EC, компания Blue X Imaging и ее региональные представители принимают на себя обязательства по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (WEEE), которые образовались в результате профессиональной деятельности.

# ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

## Электромагнитное излучение

Система FONA XDG пригодна к использованию в указанной электромагнитной обстановке. Покупатель или пользователь системы FONA XDG обязан обеспечить использование устройства при перечисленных ниже параметрах электромагнитной среды.

| Тест на излучения | Соответствие | Электромагнитная среда |
| --- | --- | --- |
| Излучаемые и кондуктивные радиочастотные помехи CISPR 11 (Стандарт 11 Международного специального комитета по борьбе с радиопомехами) | Группа 1 | Радиочастотная энергия используется в системе FONA XDG только для выполнения внутренних функций. В связи с этим интенсивность радиочастотного излучения низкая и взаимодействие с расположенным рядом электронным оборудованием маловероятно. |
|  | Класс B | Система FONA XDG пригодна для использования в жилых домах и в помещениях, которые непосредственно подключены к электросети низкого напряжения, используемой для электроснабжения жилых помещений. |
| Гармонические излучения EN 61000-3-2 | Соответствует Класс A |  |
| Флуктуации напряжения/ пульсирующие излучения EN 61000-3-3 | Соответствует |  |

## Устойчивость к электромагнитным помехам

Система FONA XDG пригодна к использованию в указанной электромагнитной обстановке. Владелец или пользователь системы FONA XDG обязан обеспечить использование устройства при перечисленных ниже параметрах электромагнитной среды.

| Проверка помехоустойчивости | EN 60601-1-2 Испытательный уровень | Уровень соответствия | Электромагнитная среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Электростатический разряд (ЭСР) EN 6 1000-4-2 | 6 кВ при контакте 8 кВ через воздух | EN 60601-1-2 Испытательный уровень | Место жительства/ Клиника |
| Излучаемые радиочастоты EN 61000-4-3 Проводимые радиочастоты EN 61000-4-6 | Оборудование, не относящееся к жизнеобеспечению: 3 В/м от 80 МГц до 2,5 ГГц Оборудование для жизнеобеспечения: 10 В/м, от 80 МГц до 2,5 ГГц Оборудование, не относящееся к жизнеобеспечению: 3 В эфф., от 150 кГц до 80 МГц Оборудование для жизнеобеспечения: 3 В эфф. вне полосы ISM, 10 В эфф. в пределах полосы ISM | EN 60601-1-2 Испытательный уровень | Место жительства/ Клиника |
| Быстрые электрические переходные процессы или всплески EN 6 1000-4-4 | 2 кВ для линий электропитания 1 кВ для входных/выходных линий > 3 м | EN 6060 1-1-2 Испытательный уровень | Место жительства/ Клиника |
| Броски тока EN 61000-1-5 | 1 кВ для дифференциального включения 2 кВ для синфазного включения | EN 60601-1-2 Испытательный уровень | Место жительства/ Клиника |
| Падения напряжения, кратковременные прерывания и перепады напряжения в линиях электропитания EN 6 1000-4-11 | 0% UT для 0,5 цикла 40 % UT для 5 циклов 70 % UT для 25 циклов 0% UT за 5 с | EN 60601-1-2 Испытательный уровень | Место жительства/ Клиника |
| Магнитное поле с частотой питающей сети (50/60 Гц) EN 61000-4-8 | 3 А/м | EN 60601-1-2 Испытательный уровень | Место жительства/ Клиника |

## Оборудование, не относящееся к жизнеобеспечению

Система FONA XDG предназначена для использования при указанных ниже параметрах электромагнитной среды. Владелец или пользователь FONA XDG обязан обеспечить использование устройства в требуемой электромагнитной обстановке.

| Проверка помехоустойчивости | EN 60601-1-2 Испытательный уровень | Уровень соответствия | Электромагнитная среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Излучаемые радиочастоты EN 61000-4-3 | 3 В/м: от 80 МГц до 2,5 ГГц | 3 В/м | Переносное и мобильное оборудование для радиочастотной связи должно быть расположено на расстоянии от всех компонентов системы FONA XDG, включая кабеля, не менее рекомендованного, рассчитанного по формуле в зависимости от частоты передатчика. Рекомендованное разделительное расстояние d = 1,2 x √P от 80 до 800 МГц d = 2,3 x √P от 800 МГц до 2,5 ГГц |
| Проводимые радиочастоты EN 61000-4-6 | 3 В: от 150 кГц до 80 МГц | 3 В |  |

Где P – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика, d – рекомендуемая дистанция в метрах (м). Напряженность поля стационарного радиочастотного передатчика, определенная методом электромагнитного обследования места размещения устройства, должна быть ниже уровня соответствия в каждом частотном диапазоне. Возможно наличие помех вблизи оборудования, обозначенного следующим символом:

## Разделительное расстояние для оборудования, не относящегося к жизнеобеспечению

Система FONA XDG предназначена для использования в электромагнитной обстановке с контролем радиочастотных помех. Владелец или пользователь системы FONA XDG может способствовать устранению электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между переносными или мобильными устройствами радиочастотной связи (передатчиками) и системой FONA XDG, рекомендованное ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи.

| Номинальная максимальная выходная мощность передатчика (Вт) | Разделительное расстояние в зависимости от частоты передатчика (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От 150 кГц до 80 МГц d = 1,2 x √P | От 80 МГц до 800 МГц d = 1,2 x √P | От 800 МГц до 2,5 ГГц d = 2,3 x √P |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Для передатчиков, максимальная выходная мощность которых не указана в приведенной выше таблице, рекомендуемое разделительное расстояние d в метрах (м) может быть рассчитано по формуле в зависимости от частоты передатчика, где P – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика. Примечание: 1. На частотах 80 МГц и 800 МГц используется разделительное расстояние, соответствующее более высокому диапазону частот. 2. Данные рекомендации могут применяться не во всех случаях, поскольку на распространение электромагнитного излучения влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей. |  |  |  |

Приложение A
Системы и компоненты

| Системы FONA XDG 230 В |  |  | Системы FONA XDG 120 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Описание |  | Код | Описание |
| 97 586 62320 | Настенная система с кронштейном S 30 см 230 В |  | 97 546 62320 | Настенная система с кронштейном S 30 см 120 В |
| 97 586 62620 | Настенная система с кронштейном M 60 см 230 В |  | 97 546 62620 | Настенная система с кронштейном M 60 см 120 В |
| 97 586 62820 | Настенная система с кронштейном L 80 см 230 В |  | 97 546 62820 | Настенная система с кронштейном L 80 см 120 В |
| 97 586 62120 | Настенная система с кронштейном L 100 см 230 В |  | 97 546 62120 | Настенная система с кронштейном L 100 см 120 В |
| 97 586 67820 | Передвижная система 230 В |  | 97 546 67830 | Передвижная система 120 В UL/CSA |

C

F

C

H

G

F

B

I

A

G

E

J

L

D

K

| Иденти- фикатор | Описание | Код |  | Иденти- фикатор | Описание | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Настенный держатель | 93 105 11000 |  | F | Блок рентгеновской трубки XDG 120 В | 93 256 01300 |
| B | Опорный кронштейн S 30 см | 93 150 17100 |  |  | Блок рентгеновской трубки XDG 230 В | 93 256 01700 |
|  | Опорный кронштейн M 60 см | 93 150 17200 |  | G | Таймер TipSet 110-120 В | 93 356 60200 |
|  | Опорный кронштейн L 80 см | 93 150 17300 |  |  | Таймер TipSet 220-240 В | 93 356 60100 |
|  | Опорный кронштейн L 100 см | 93 150 17400 |  | H | Круглый ограничитель пучка диаметром 6 см, серого цвета | 91 360 00020 |
| C | Ножничный кронштейн | 93 150 12010 |  | I | Ограничитель рентгеновского пучка 3x4 см | 91 300 00040 |
| D | Передвижная стойка | 93 150 20080 |  | J | Спиральный кабель | 76 190 25580 |
|  | Передвижная стойка UL/CSA | 93 150 20090 |  | K | Ручной переключатель без кабеля | 76 190 25590 |
| E | Пластина для настенного крепления 40,6 см (16”) | 86 100 11500 |  | L | Комплект дистанционного ручного переключателя | 93 300 02000 |

Приложение B
Обозначения

|  |  | Оборудование типа B по классификации IEC |  |  |  | Соответствие требованиям Европейского Союза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Включено рентгеновское излучение |  |  |  | Соответствие стандартам Канады и США |
|  |  | Изучите прилагаемую документацию |  |  |  | Включена подача сетевого напряжения - система готова к работе |
|  |  | Увеличение времени экспозиции (на один шаг) |  |  |  | Выключение (прекращение подачи сетевого напряжения) |
|  |  | Уменьшение времени экспозиции (на один шаг) |  |  |  | Включение (подача сетевого напряжения) |
|  |  | Ребенок – небольшой пациент |  | ~ |  | Переменный ток |
|  |  | Взрослый – крупный пациент |  |  |  | Предохранитель |
|  |  | Верхний резец |  |  |  | Защитное заземление |
|  |  | Верхний клык или малый коренной зуб |  | N |  | Нейтральная точка (для оборудования, постоянно подключенного к сети) |
|  |  | Верхний большой коренной зуб |  | L |  | Точка под напряжением (для оборудования, постоянно подключенного к сети) |
|  |  | Нижний резец |  |  |  | Встроенный фильтр |
|  |  | Нижний клык или малый коренной зуб |  |  |  | Фокальное пятно |
|  |  | Нижний большой коренной зуб |  |  |  | Хрупкий предмет, обращаться с осторожностью |
|  |  | Прикусная рентгенограмма межзубной поверхности |  |  |  | Беречь от попадания влаги |
|  |  | Цифровой приемник |  |  |  | Верх Не переворачивать |
|  |  | Кнопка рентгенографической экспозиции |  |  |  | Максимальная нагрузка |
|  |  | Ионизирующее излучение |  |  |  | Собирать отдельно, не утилизировать |

Приложение C
Таблица значений экспозиции

|  | Крупный пациент |  |  | Верхний резец | Верхний клык или малый коренной зуб | Верхний большой коренной зуб |  |  | Небольшой пациент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний резец | Нижний клык или малый коренной зуб | Нижний большой корен- ной зуб или прикусная рентгенограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 |  0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,56 |  0,40 |  |  | ДАТЧИК CDR |  |  |  |
|  | 0,32  |  | 0,35 | 0,42 | 0,56 | 0,70 |  0,50 |  |  | ДАТЧИК XIOS |  |  |  |
| ДАТЧИК CDR | 0,40  |  | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,88 |  0,64 |  |  |  |  |  |  |
| ДАТЧИК XIOS | 0,50  |  | 0,56 | 0,70 | 0,88 | 1,12 |  0,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,64  |  | 0,70 | 0,88 | 1,12 | 1,40 |  1,00 |  |  | ПЛЕНКА E |  |  |  |
|  | 0,80  |  | 0,88 | 1,12 | 1,40 | 1,75 |  1,25 |  |  |  |  |  |  |
| ПЛЕНКА E | 1,00  |  | 1,12 | 1,40 | 1,75 | 2,24 |  1,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,25  |  | 1,40 | 1,75 | 2,24 | 2,80 |  2,00 |  |  | ПЛЕНКА D |  |  |  |
|  | 1,60  |  | 1,75 | 2,24 | 2,80 | 3,50 |  2,50 |  |  |  |  |  |  |
| ПЛЕНКА D | 2,00  |  | 2,24 | 2,80 | 3,50 | 4,40 |  3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,50  |  | 2,80 | 3,50 | 4,40 | 5,60 |  4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,20  |  | 3,50 | 4,40 | 5,60 | 7,00 | ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,00  |  | 4,40 | 5,60 | 7,00 | 8,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ |  | 5,60 | 7,00 | 8,75 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,50 | 4,40 | 5,60 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,40 | 5,60 | 7,00 | 8,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,60 | 7,00 | 8,75 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели экспозиции FONA XDG, мАс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Датчик CDR: Schick Technologies Inc. Long Island City, NY, США  
Датчик XIOS: Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Германия 
Пленка D: Kodak Ultraspeed, Agfa Dentus M2; пленка E: Kodak Ektaspeed Plus; пленка F: Kodak Insight

Приложение D
Ситуации срабатывания тревоги

| Ситуации срабатывания тревоги таймера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Неисправность либо ошибка | Сигнал | Сброс |
| A 01 | Рентгеновской трубке необходим период охлаждения | Мигает зеленый индикатор (готовность системы) | Подтверждение на панели управления либо после остывания системы |
| A 02 | Напряжение в сети ниже нижнего предела | Мигают зеленый (готовность системы) и красный (тревога) индикаторы | Автоматически после нормализации сетевого напряжения |
| A 03 | Напряжение в сети превышает верхний предел | Мигают зеленый (готовность системы) и красный (тревога) индикаторы | Автоматически после нормализации сетевого напряжения |
| A 06 | Ошибка определения частоты сетевого напряжения | Мигают зеленый (готовность системы) и красный (тревога) индикаторы | Необходимо выключить и повторно включить систему |
| A 07 | При включении питания нажата кнопка экспозиции | Мигает красный индикатор (тревога) | Подтверждение на панели управления |
| A 08 | Экспозиция прервана оператором | Мигает красный индикатор (тревога) | Подтверждение на панели управления либо через 1 мин |
| A 09 | Экспозиция прервана резервным таймером | Светится красный индикатор (тревога) | Необходимо выключить и повторно включить систему |
| A 10 | Ошибка резервного реле | Светится красный индикатор (тревога) | Необходимо выключить и повторно включить систему |
| A 11 | Ошибка устройства коммутации напряжения | Светится красный индикатор (тревога) | Необходимо выключить и повторно включить систему |
| A12 | Падение напряжения питания во время экспозиции | Светится красный индикатор (тревога) | Подтверждение на панели управления |

Приложение E
Идентификационные этикетки

Приложение F
Кривые охлаждения

КРИВАЯ ОХЛАЖДЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ

кДж

Время (мин)

КРИВАЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ

кДж

Время (мин)

Компания сохраняет за собой право внесения каких-либо изменений, которые могут потребоваться в связи с усовершенствованием клинических методик.

FONA XDG Инструкции по эксплуатации
Выпуск на русском языке 110420

| FONA Dental s.r.o. Stefanikova 7 SK-811 06 Bratislava, Slovakia (Словакия) www.fonadental.com |  | *6955070110* |
| --- | --- | --- |