РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ

«ДУВС»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ 4213-406-18151455-06

г. Мытищи

2006г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1.     Описание и работа _______________________________________________

1.1   Назначение «ДУВС» _____________________________________________

1.2   Основные параметры и характеристики _____________________________

1.3   Общие требования _______________________________________________

1.4   Устройство и работа «ДУВС» ______________________________________

1.5   Маркировка и пломбирование _____________________________________

1.6   Упаковка _______________________________________________________

- Использование по назначению _____________________________________

2.1   Эксплуатационные ограничения ___________________________________

2.2   Подготовка «ДУВС» к использованию ______________________________

2.3   Монтаж электрической схемы ______________________________________

3.     Транспортирование и  хранение ____________________________________

3.1  Транспортирование _______________________________________________

3.2   Хранение ________________________________________________________

4.     Гарантии изготовителя ___________________________________________

5.     Свидетельство о приемке _________________________________________

6.     Сведения о поверке _______________________________________________

7.     Сведения о периодической поверке

и поверке при выпуске из ремонта __________________________________

8.     Сведения о рекламациях ___________________________________________

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) являются документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики «ДУВС» и его модификаций. Кроме того, РЭ позволяет ознакомиться с его устройством и принципом работы.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

К работе по монтажу, установке, поверке, обслуживанию и эксплуатации счетчиков допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по ТБ.

Перед началом эксплуатации «ДУВС» или при поступлении его на хранение следует проверить комплектность поставки, и осмотреть все составные части прибора, проверить сохранность и сроки действия пломб (клейм).

В случае передачи прибора на другое предприятие или в другое подразделение для эксплуатации или ремонта, его РЭ подлежит передаче вместе с прибором.

Все записи в РЭ должны проводиться чернилами или шариковой ручкой черного или синего цвета отчетливо и аккуратно. Записи должны быть заверены подписью и печатью.

1. Описание и работа

1.1 Назначение «ДУВС».

Областью применения прибора является дистанционный съем показаний с магнитоуправляемого выхода или выхода типа “открытый коллектор” первичных приборов (счетчиков воды), а так же возможность передачи данных о накопленном объеме по каждому счетчику воды на персональный компьютер через встроенный интерфейс RS485 (существуют модификации «ДУВС» с подключением к персональному компьютеру через опторазвязанный интерфейс RS232) при работе в системах дистанционного сбора данных.

Прибор является легким, компактным, полностью автономным. При работе в системе сбора данных питание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного напряжения +5 вольт (источник питания поставляется по отдельному заказу)ставляется по отдельному  0,3 .

1.2 Основные параметры и характеристики.

- Диапазон частот входных импульсов ...………………….……..от 0 до 1 Гц;

- предел допускаемой основной относительной погрешности …........±0,1 %;

- число разрядов жидкокристаллического индикатора для

ДУВС-(1…4)И, ДУВС-БИ ……….……..….…..10;

- длина присоединительной линии к первичному прибору:

до 15 метров двухпроводный кабель,

до 100 метров двухпроводный экранированный кабель в металлорукаве;

- длина присоединительной линии от ДУВС-(1…4)

к ДУВС-БИ до ………………………………………..…….……15 метров;

- сечение жилы кабеля …..……….……………...……..от 0,2 мм2 до 0,75 мм2;

- питание от литиевой батареи ……………………………………………3,6 В;

- ток, потребляемый от литиевой батареи не более ……..……………40 мкА;

- работоспособность литиевой батареи ……………………..…………..4 года;

- наработка на отказ не менее ….…………………………..….….20 000 часов;

- средний срок службы …………………………………………...………10 лет;

- температура окружающей среды ..………….……...……..… + 5 оС ÷ + 40 оС;

- влажность ……………………………………….…………до 75 % при t 30 оС;

- габаритные размеры ….……………………………………..….114×80×34 мм;

- масса …………...…………………………….………………..…………...0,2 кг.

1.3 Общие требования

1.3.1 Прибор соответствует требованиям технических условий и комплекту конструкторской  документации.

1.3.2 Принцип обозначения прибора.

наличие ЖК-индикатора.

ДУВС - …                                                       наличие встроенного интерфейса

(1…4)И ___                                   RS232 или  RS485

количество входов для подключения водосчетчиков.

БИ - блок индикации, для подключения к ДУВС-(1…4)

Примеры записи: ДУВС-3; ДУВС-4И RS485; ДУВС-1 RS232; ДУВС-БИ.

| Модификация | ДУВС-(1…4) | ДУВС-(1…4)И | ДУВС-БИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъём для подключения водосчетчиков | + | + | – |
| ЖК-индикатор | – | + | + |
| Разъём для подключения ДУВС-БИ | + | – | – |

1.3.3 Количество входов:

ДУВС-(1…4), ДУВС-(1…4)И -   от 1 до 4, для подключения первичных приборов;

ДУВС-БИ -   1, для подключения ДУВС-(1…4).

1.3.4 Прибор обеспечивает:

- прием и обработку импульсов от первичных приборов (для ДУВС-(1…4), ДУВС-(1…4)И);

- индикацию результатов съема показаний на ЖК-индикаторе (для ДУВС-(1…4)И,

ДУВС-БИ).

1.4 Устройство и работа «ДУВС».

Принцип работы прибора состоит в измерении количества замыканий выходного устройства первичного прибора. В зависимости от заказа выбирается тип «ДУВС». Прибор имеет автономное питание от литиевой батареи.

Индикация показаний прибора производится последовательно по каналам. В течение 0,5 секунды высвечивается номер канала, затем показание прибора, в соответствующих величинах, для соответствующего канала. Вес импульса прибора программируется (от 1 до 1000 ед/имп). Цифры после черточки означают десятые, сотые, тысячные доли единицы измерения.

1.5 Маркировка и пломбирование.

Маркировка прибора соответствует техническим требованиям сборочных чертежей.

Маркировка прибора содержит:

- товарный знак;

- наименование изделия;

- заводской порядковый номер;

- дата выпуска;

- знак утверждения типа.

Рис. 1  Пломбирование «ДУВС»

1.6 Упаковка.

Способ упаковки, подготовка к упаковке, потребительско-транспортная тара, материалы, применяемые при упаковке и порядок размещения, соответствуют комплекту конструкторской документации.

- Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения.

Монтаж «ДУВС» должен производиться в закрытых отапливаемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 5 ºС до + 40 ºС и относительной влажностью до 75 %.

2.2 Подготовка «ДУВС» к использованию.

«ДУВС» не требует каких-либо дополнительных операций для установки. Перед использованием прибора необходимо произвести внешний осмотр, при котором должно быть установлено:

- соответствие комплектности прибора, указанной в настоящем РЭ;

- наличие и целостность действующих пломб (клейм);

- отсутствие механических повреждений.

2.3 Монтаж электрической схемы.

Монтаж электропроводов следует выполнять тщательно, квалифицированным персоналом.

Приступая к подключению электрических проводов в «ДУВС», следует:

- открутить винты, закрепляющие крышку;

- снять крышку;

- пропустить электрические провода в паз корпуса;

- ослабить винты крепления провода в разъёме;

- подобрать соответствующий конец провода и вложить его так, чтобы вся зачищенная длина провода поместилась в отверстие;

- затянуть винты, вызывая зажатие провода в разъеме;

- закрыть крышку;

- закрутить закрепляющие винты крышки.

Порядок подключения к клеммным колодкам прибора приведён на рисунке 2.

| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSS (+5В) | В А | GND | 5 |  | 3 | 2 | Первичный прибор 4 | Первичный прибор 3 | Первичный прибор 2 | Первичный прибор 1 |
| RS485 | Блок индикации |  |

Рис.2  Расположение клеммных колодок и порядок подключения к ним.

Провода от первичных приборов не должны находиться в непосредственной близости от энергетического кабеля. Расстояние от них до проводов с напряжением до 220 В и более должно составлять не менее 0,3 м. Пересекать силовые кабели только под углом 90º.

С целью исключения влияния внешних электромагнитных полей (двигатели, трансформаторы, силовые кабели) провода от первичных приборов следует убирать в металлорукав или в металлическую трубу.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Транспортирование

3.1.1 Для транспортирования прибор должен быть упакован.

3.1.2 Транспортирование прибора осуществляется при условиях:

- температура окружающего воздуха от - 40 ºC до + 50 ºC;

- относительная влажность окружающего воздуха до 75 %;

3.1.3 Допускается транспортирование прибора всеми видами транспорта (воздушным транспортом - в герметизированных отсеках), при условиях защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли.

3.2 Хранение

Прибор допускает хранение в упаковке изготовителя в отапливаемом и не отапливаемом хранилищах при условиях:

- температура окружающего воздуха от -40 °C до +50 °C;

- относительная влажность окружающего воздуха до 75 %.

- атмосферное давление в диапазоне от 84 кПа до 106,7 кПа.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента выпуска.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока эксплуатации;

- при достижении гарантийной наработки;

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения;

- при нарушении пломбы (клейма) поверителя.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до введения прибора в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

5. Свидетельство о приемке

ЗАО "Тепломер"

Счетчик импульсов программируемый типа “ДУВС”________________, заводской номер

__________________, вес импульсов по каналам 1________ 2________ 3________ 4________ л/имп, соответствует техническим условиям ТУ 4213-406-18151455-01 и признан годным для эксплуатации.

МП

Дата выпуска: «____» ____________________ 20___г

Подпись лица, ответственного за приемку ______________________

6. Сведения о поверке

Счетчик импульсов программируемый типа “ДУВС”________________, заводской номер

__________________, вес импульсов по каналам 1________ 2________ 3________ 4________ л/имп, на основании результатов первичной поверки согласно инструкции по поверке ИП 4213-406-18151455-01, признан годным и допущен к эксплуатации.

Межповерочный интервал - 4 года.

Дата следующей поверки: «____» ____________________ 20___г

Место оттиска клейма                             Поверитель: ___________________/ _______________

поверителя                                                                                   /фамилия/                        /подпись/

«____» ____________________ 20___г.

7. Сведения о периодической поверке и поверке при выпуске из ремонта

| Заводской номер и тип прибора | Вид поверки | Дата поверки | Результаты поверки | Срок следующей поверки | Должность, фамилия лица проводившего поверку | Подпись лица, проводившего поверку и место оттиска поверительного клейма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Сведения о рекламациях

Изготовитель не принимает рекламации, если  приборы вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в руководстве по эксплуатации, а также нарушение условий транспортирования транспортными организациями.

По вопросам, связанным с качеством приборов, следует обращаться к предприятию-изготовителю:

Предприятие-изготовитель 141008 Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, ЗАО "Тепломер" Тел: (495) 728-90-11 Служба техподдержки: (495) 582-97-17 Адрес сайта в Интернете: www.teplomer.net E-mail: prep@teplomer.net

Учет предъявленных рекламаций

| Дата предъявления рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

3

3

3

4

4

4

5

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8