Инструкция по прошивке микропроцессора прибора TRINITY.

(ВНИМАНИЕ!!! Если Вы не уверены в своих возможностях, то обратитесь к квалифицированному специалисту)

Для корректной работы прибора TRINITY с последним программным обеспечением под ПК требуется перепрошивка микропроцессора устройства. Далее будут подробно описаны все действия, которые необходимо произвести.

- Необходимо установить на ПК приложение запустив на выполнение следующий файл: «DfuSe_Demo_V3.0.5_Setup.exe»

- Далее жмем NEXT………

- Далее находим программу в «ПУСК—ВСЕ ПРОГРАММЫ»

- Открываем приложение «DfuSeDemo»

- Далее необходимо перевести прибор в режим прошивки микроконтроллера (DFU). Для этого внутри корпуса прибора установлены два геркона, которые заменяют обычные кнопки и отличаются от кнопок тем, что они реагируют не на нажатие, а на магнитное поле. Необходимо выключить прибор (если он был включен) и подключить его к USB порту ПК используя соответствующий кабель. При этом загорится красный светодиод в круглом, нижнем отверстии прибора под ручные электроды показывающий, что прибор заряжается. При полной зарядке прибора красный светодиод включится на короткое время и погаснет (это никак не влияет на дальнейшие действия).

- Далее необходимо взять два небольших магнита (можно использовать круглые магниты от сувенирных магнитиков на холодильник). Необходимо поднести ПЕРВЫЙ магнит к левому краю прибора и удерживать его там, как показано на рисунке ниже.

- При этом загорится уже второй, синий светодиод в круглом, нижнем отверстии прибора под ручные электроды (это если горел красный светодиод, если красный светодиод не горел, то будет светиться только синий). Если синий светодиод не загорелся, то необходимо найти такое положение магнита, при котором он загорится.

- Далее необходимо удерживая ПЕРВЫЙ магнит в положении, когда горит синий светодиод, ВТОРЫМ магнитом кратковременно провести по правому краю прибора сверху вниз, как показано на рисунке ниже и убрать от прибора.

- После этой процедуры прибор перейдет в режим прошивки микроконтроллера (DFU) и ПК начнет установку драйвера устройства. (Установка драйвера происходит только  при первой попытке прошивки прибора на данном ПК, и при следующих переходах в режим DFU установка драйвера будет пропущена, так как драйвер уже будет установлен и можно перейти к пункту 10 данной инструкции).

Далее жмем «закрыть». Драйвер микроконтроллера установлен на ПК.

- Если программа «DfuSeDemo» уже была запущена и если прибор перешел в режим прошивки микроконтроллера, то на экране ПК в окне программы отобразится следующее. Убираем и ПЕРВЫЙ магнит.(Если в списке «Avaible DFU device» пусто, то повторяем процедуру с магнитами.)

- Далее жмем кнопку «Choose» обведённую красной линией, выбираем файл прошивки микроконтроллера «Trinity-ххх.dfu» и жмем «открыть».

- Программа подтверждает, что это действительно файл прошивки

- Жмем кнопку «Upgrate» (на верхнем рисунке она обведена красной линией). В открывшемся окне жмем ДА. Начнется процесс прошивки микроконтроллера устройства.

- После удачной прошивки микроконтроллера устройства программа отобразит следующее.

- Далее необходимо перезагрузить (сбросить) микроконтроллер прибора, чтобы выйти из режима прошивки микроконтроллера (DFU) и перейти в обычный рабочий режим. Для этого существуют две пути:

А) Не отключая прибор от ПК (не отсоединяя USB кабель) жмем кнопку «Leave DFU mode» в окне программы (на  рисунке обведена красной линией) после чего отобразится следующее.

Б) Либо отсоединив прибор от ПК кратковременно проводим           только одним магнитом по правому краю прибора. Тем самым прибор сбросится и перейдет в обычный режим.

(В ДАЛЬНЕЙШЕМ, В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЕСЛИ ПРИБОР «ЗАВИС» И  НЕ РЕАГИРУЮТ НА НИКАКИЕ  КНОПКИ, ТО СБРОС ПРИБОРА ПРОИЗВОДИТСЯ АНАЛОГИЧНЫМ ОБРАЗОМ – КРАТКОВРЕМЕННЫМ ПРОВЕДЕНИЕМ ОДНОГО МАГНИТА ПО ПРАВОМУ КРАЮ ПРИБОРА)

- Далее включаем прибор соответствующей кнопкой и пользуемся согласно инструкции.